
徐州医科大学附属医院采购中心采购报价单
项目名称：双摇床（带轮子）（N2胸外科）
项目概况：具体参数附后。
项目预算：12000元。
联系方式：赵老师   0516-85805093

双摇床参数：
规格：2150*960*500mm左右
（1）产品功能：
背部调节:≥75°；腿部调节:≥35°；全覆式铝合金护栏；中控脚轮，一体刹车;床板采用冷轧钢板一次性冲压成型，具有良好的防滑和透气性。床体承重不小于240KG。
（2）技术参数：
1）床体骨架采用80*40*1.5左右的成型方管焊接而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥240kg;
2）床面：采用≥1.2mm的冷轧钢板。冲压成凹型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。
3）床体采用环保抗菌粉末静电喷涂而成，具有防腐防锈，外观精美等特点。
床头、床尾板采用ABS工程塑料一次注塑成型，挂式设计可拆卸方便，稳定可靠，尾板外侧有病人信息卡插槽；
4）铝合金防夹手折叠护栏采用加厚铝合金材质，经久耐用，不易变形，抗腐蚀，光滑美观易清洁。
5）配置ABS摇手内置钢芯,隐藏式设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。
6）摇杆传动升降系统，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅。
7）配置φ125中控制动脚轮，高稳定性连动系统，刹车稳定方便，防水、防尘，双轮饼设计以增加着地面积，增加稳定性。
8）四角带有输液架插孔以及引流挂钩，可选配输液架。
9）翻转餐桌板采用静音翻转结构，操作轻便省力。餐桌板可向外翻转展开，为卧床患者提供平整支撑台面，满足就餐、阅读、放置水杯、药品、杂物等使用需求；闲置时向内翻转收拢，紧贴床体侧面，不占用通行空间，不影响病床起背、翻身、上下床等功能操作。











报价明细：
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	品牌
	质保期（年）

	1
	双摇床（带轮子）
	 
	3个
	
	
	




说明：1、以上价格包含但不限于包装费、运杂费、安装材料费、人工费用、调试费用、各种风险费、税金、售后等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、 请附上产品彩页和产品业绩。
3、若中标供应商未按时供货、不履行合同或者在规定时间内不签订合同的，将按不良行为上报至政府采购监管部门。
4、因病床具有特殊性，该项目会综合考量后确定中标人。
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